贺州市中医医院设备采购市场调研问卷

各潜在供应商：

为加强政府采购需求管理，确保采购需求的完整性及明确性，实现政府采购项目绩效目标，特向潜在供应商开展采购需求调查，现将有关事宜公告如下：

一、调查内容

项目名称：贺州市中医医院关于广西黄姚古镇旅游文化产业区医院急救设备采购项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 1台 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，要求方便进行转运； 2.主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运；采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280×800；中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认；具备便利的锁屏功能；不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）；电池总剩余电量能显示在屏幕上； 3.吸气安全阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），防止交叉感染；呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），防止交叉感染；提供2套呼吸管路； 4.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； 5.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出； 6.可选旁流CO2监测； 7.可选主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数； 8.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能； 二．呼吸模式及功能 1. 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式、SIGH叹息模式、智能通气模式（自适应分钟通气AMV）、容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（SIMV-PRVC）、无创通气模式； 2. 可升级高级模式：双相气道正压通气（BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力释放通气APRV、心肺复苏通气模式（CPRV）。 3.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 4.高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能；具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性(如IntelliSync，IntelliCycle Pro等)，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需频繁手动调节上述参数。 5.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定； 6.具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数； 7.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致； 8.具备P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml； 2.呼吸频率：1-100次/min； 3.SIMV频率：1-60次/min； 4.吸/呼比：1:10-4:1； 5.最大峰值流速：≥210L/min； 6.吸气压力： 5-80 cmH2O； 7.压力支持：0-80cmH2O； 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O； 9.压力触发灵敏度：-20-0.5cmH2O； 10.流量触发灵敏度：0.5-20L/min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%； 12.氧浓度：21-100%； 13.压力上升时间：0-2s； 14.吸气时间：0.2-10s (0.2-30s @ DuoLevel)。 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压； 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比； 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）； 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率； 5.氧浓度参数：吸入氧浓度； 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数； 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； 8.屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示； 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图； 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示； 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析； 12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1.智能化分级报警、声光报警； 2.气道压力：过高报警； 3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警； 4.自主呼吸频率：过高报警； 5.呼出潮气量：过高/过低报警； 6.呼气末正压：过高/过低报警； 7.吸入氧浓度：过高/过低报警； 8.窒息报警，时间可设置（5-60s）； 9.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 10.电源、气源中断报警； 11.电池低压报警。 六．其他功能要求 1.自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）； 2.电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式； 3.气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； 4.信息互连：支持把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足采购人信息化使用的需求，支持HL7协议； 5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫； 6.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用； 7.符合IP21防水等级。 - 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
| 2 | 转运呼吸机 | 2 | 一、整机与显示要求 - 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 - 整机为电动电控设计，主机重量≤4.5kg，涡轮驱动产生空气气源。电池续航时间≥10小时。支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 - 采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。 - 防尘防水等级≥IP34。 - 最高工作海拔≥7000米。 二、呼吸模式及功能 - 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 - 可升级高级通气模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气模式（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式），无创通气模式和氧疗模式。 - 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 三、设置参数 - 潮气量：20ml—2000ml - 吸气压力：1—60 cmH2O - 呼气末正压：0—50 cmH2O - 吸入氧浓度：21—100% - 吸气时间：0.1—10s - 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF - 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% - 氧疗流量：2—80L/min 四、监测参数和报警 - 监测参数：不少于氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。 - 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。 - 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 - 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
| 3 | 除颤监护仪 | 2 | - 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 2.整机带电极板、电池的重量不超过6.2kg。 - 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 5.除颤充电迅速，充电至200J<3s。 - 6.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 - 7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 8.可选配血氧饱和度监护功能。 - 9.可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 - 10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 13.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 16.可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 - 17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 - 18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 - 19.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 20.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 21.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 - 22.具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。 - 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
| 4 | 洗胃机 | 1 | 1.电源：AC220V 50Hz 2.输入功率：250VA 3.流量：≥2L/min 4.自控：冲液量为250～350ml/次 吸液量为300～450ml/次 吸液量大于冲液量为50～150ml 5.压力控制：冲、吸压力值设定为47～67KPa 连续运行误差不大于±5Kpa 6.噪声:≤65dB(A) - 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
| 5 | 电动吸引器 | 2 | 1、适用范围 院内院外为患者吸脓血，痰等粘稠液体用 2、技术参数： - 主机重量：≤5kg（含电池) - 输入电源：内部：DC12V，5A；外部: 100-240V~ 50/60Hz - 抽气速率：≥20L/min - 极限负压值：≥80kPa - 负压精度：±5kPa - 负压指示器：表盘指针显示压力 - 过滤器：具有滞留颗粒物的装置 - 收集罐：≥1 L - 最高噪音值：≤70dB - 内置锂电池：14.8V，≥2600mAh - 通过国际EN1789测试。 - 标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作 - 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
| 6 | 心电监护仪 | 5 | - 监护仪外形结构： 1.1便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 1.2 >=10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 1.3整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 - 监测参数： 2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2.2采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 2.3具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 2.4血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 2.5采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 2.6无创血压支持手动，连续，序列和自动测量模式 2.7成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg 2.8小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg 2.9新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg 2.10支持心率变化统计和动态血压分析，满足临床对于病人病情变化的辅助分析 3.系统功能： 3.1支持中/英文输入 3.2具有三级声光报警，参数报警级别可调 3.3具备报警集中设置功能 3.4具备血液动力学、药物计算功能 3.5具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 3.6标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时 - 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
| 7 | 转运床 | 3 | 1、车体采用优质碳素型钢焊接成形，表面除锈，树脂粉沫静电喷涂； 2、平车面板及护栏采用中石化PF材料一次成型，坚实美观； 3、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人； 4、该车采用国产的中控刹车系统，稳定，可靠； 5、导向轮装置可轻松操作，方向可控； 6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架； 7、背板采用国产气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0至75度，最大承重200KG; 8、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500~ 840mm； 9、床板长度≥1930mm，床板宽度在640mm~680mm之间 其他参数待收集 | 1.该参数仅作为统一参数表述口径，不作为最终招标参数；2.如出现品牌仅作为参考。 |
|  | 商务要求 |  | - 1.保修3年 |  |

二、调查方式

问卷调查

三、调查要求

1.资料要求

有意向参加调查的供应商请于2025年04月16日起至2025年4月18日按市场调研问卷的要求及格式完成市场研查响应文件并发送调研问卷至邮箱：shebeike0774@163.com（邮件格式主题：项目名称+公司名称+调查问卷）。市场调研响应文件需提供扫描文件（格式：pdf）一份以及可编辑的Word格式电子文件（格式：doc或docx）一份。电子文件命名方式：项目名称+公司名称

2.递交截止时间

2025年4月18日18：00。

3.递交方式

将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱：shebeike0774@163.com，邮件主题命名格式：项目名称+公司名称。

四、联系方式

联系人：石工

电话：0774-5139083

2025年4月16日

二、调查内容

1、问卷邀请函

致贺州市中医医院：

我公司已认真阅读了贵单位编制的采购市场调研问卷，充分知悉并了解了贵单位针对本次采购需求调查内容，我方针对本次调研问卷的建议或者意见都已在本记录中进行了反映。

我方同意贵方无偿采用我方提交的采购需求调研问卷全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

单位名称：          （盖公章）

联系人：

联系电话：

日    期：2025年  月  日

2、资料要求

1.营业执照副本复印件加盖公章

2.医疗器械经营许可证复印件加盖公章

3、市场调查情况说明

- 相关产业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述）

如：产品目前已发展到第X代，市场上流行第X代产品，流行的技术和特点等。

- 产品市场供给情况以及供货周期；

如：该产品国内/广西年供应量；产品生产周期，安装周期等。

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况；

如：产品需X月进行一次常规检查、保养及费用；产品的软件不定期更新及费用；产品的备品备件、易耗品及费用；产品的维护维修介绍及费用等情况。

- 同类采购项目历史成交信息（格式自拟，附中标（成交）通知书）；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、该设备具体技术参数配置偏离表

例：

| 技术参数要求 | 产品具体技术参数及配置 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

如有标星号的参数，须列举三家能满足的品牌及型号，没有其他品牌型号能满足的参数必须特别标明；表中产品参数不可复制粘贴，所提供的品牌参数至少满足不低于80%的参数无偏离或正偏离。

（注：以上表格为例表，供应商根据项目特点自行修改）

5、商务建议文件

供应商可根据附件所列商务要求提出本行业通行或对有利于项目开展的商务建议，格式自拟。

6、报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价应包含本项目所需的一切费用。

单位名称：              （单位盖章）

日    期：2024年  月  日

7、潜在供应商认为需要提供其他说明或相关资料